附件

北京京顺医院新建核医学科项目

环境影响报告表（公示版）

| 建设单位 | 北京京顺医院有限公司 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 北京京顺医院新建核医学科项目 |
| 建设地点 | 顺义区顺西北路甲22号院京顺健康城院区负一层东南角 |
| 建设性质 | 新建核医学工作场所及PET/CT机房 |
| 项目投资 | 约1600万元 |
| 主要设备 | PET/CT 1台（乙类大型医用设备） |
| 使用核素 | 氟-18 |
| 工作场所等级 | 按GB 18871及GBZ 120判定 |

一、项目基本情况

北京京顺医院拟在京顺健康城院区〔具体楼层区域〕新建核医学科工作场所1处，设置PET/CT机房、注射室、注射后候诊室、检查室、留观室、放射性废物暂存间及衰变池，配置PET/CT设备1台，开展肿瘤、心血管及神经系统疾病的正电子发射断层显像诊断。。

二、评价依据与执行标准

《中华人民共和国环境影响评价法》《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《建设项目环境影响评价分类管理名录》《环境影响评价技术导则 核技术利用建设项目》（HJ 10.1）、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871）、《核医学放射防护要求》（GBZ 120）、《医用放射性废物的卫生防护管理》（GBZ 133）及北京市相关地方标准。

三、工程分析与辐射安全防护

（一）总平面与分区。核医学科按监督区、控制区两级分区布置，人流物流单向，患者通道与医护通道分离，注射后患者设专用候诊区，出入口设缓冲区及表面污染监测点。

（二）屏蔽设计。PET/CT机房、注射室、候诊室墙体及防护门法规要求设计，具体厚度由环评机构依据源强、距离和居留因子计算确定；穿越管线的孔洞须做防护处理，观察窗采用规定铅当量铅玻璃。

（三）通风与废物。核医学区域设独立排风系统；患者排泄物经专用管道或收集容器进入衰变池，存放〔≥10〕个半衰期后监测排放；固体放射性废物在暂存间分类存放、监测合格后按规清运。

（四）安全设施。设门机联锁、工作状态指示灯、紧急停机按钮、固定式剂量率监测报警装置，配备表面污染仪、活度计及个人剂量计，建立个人剂量档案与职业健康监护档案。

四、环境影响分析

（一）正常运行工况：机房外及相邻区域剂量率应满足GBZ 120对职业照射和公众照射的剂量约束要求，周边敏感目标年有效剂量低于〔0.1〕mSv的公众剂量约束值；放射性废液、废气经衰变和净化后达标排放。

（二）事故工况：针对放射性药物洒漏、患者误入、设备故障、废物丢失等情景分析后果并提出应急措施。

（三）结论：在落实屏蔽防护、分区管理和废物处置措施的前提下，项目对周边环境与公众健康的影响可控制在标准允许范围内。

五、辐射安全管理

医院设辐射安全管理委员会，配备专（兼）职辐射安全管理人员；制定辐射安全管理制度、操作规程、设备质控方案和辐射事故应急预案；放射工作人员持证上岗，定期培训与职业健康检查。